| ### 一般参数 |  |
| --- | --- |
| 读板模式 | 光吸收 荧光（顶部/底部读取） 发光（顶部/底部读取） 时间分辨荧光（顶部/底部读取） 荧光偏振（顶部/底部读取） 均相时间分辨荧光（顶部/底部读取） HTRF |
| 波长范围 | 吸光度：230 - 1000nm 荧光激发：250 - 830nm 荧光发射：270 - 850nm 发光：300 - 850nm TRF 激发：350nm TRF 发射：450 - 750nm 荧光极化：300 - 750nm |
| 波长选择 | 混合滤光片和可调谐单色仪（1nm 增量） |
| 光吸收测光准确度/线性范围 | < ±0.010OD ±1.0%，0 - 3OD VIS（可见光），0 - 3OD UV（紫外） |
| 光吸收测光精度/重复性 | < ±0.003OD ±1.0%，0 - 3OD VIS（可见光），0 - 3OD UV（紫外） |
| 已优化顶部读取灵敏度 | 荧光：单色仪：1pM 荧光素，96 孔；1pM 荧光素，384 孔；滤光片：0.3pM 荧光素，96 孔；0.5pM 荧光素，384 孔 发光：2pM ATP，96 孔；4pM ATP，384 孔 TRF（具备加强型 TRF 模块的滤光片）：10fM 铕（2amol/孔），96 孔；10fM 铕（1amol/孔），384 孔 荧光极化：单色仪：10nM 2mP，96 孔；10nM 2mP ，384 孔；滤光片：1nM 1mP，96 孔；1nM 2mP，384 孔 |
| 光源 | 大功率氙闪灯 |
| 检测器 | 硅光电二极管 超冷却光电倍增管 |
| 读板模式（终点、动力学等） | 终点法 动力学法 光谱扫描 孔扫描 |
| 读数时间（96 孔板的动力学间隔）* | 吸光度：28 秒 荧光：21 秒 发光：21 秒 时间分辨荧光：25 秒 荧光极化：35 秒 |
| 板振荡 | 线性 圆周 双圆周 |
| 注射器 |  |
| 免疫印迹 |  |
| 独立触屏操作 |  |
| 机械臂兼容 |  |
| 孔板类型 | 6-384 孔板 |
| 温度控制 | 环境温度 +5°C 至 66°C |
| 尺寸 | 40.1cm（高）x 53.2cm（宽）x 59.8cm（深） |
| 验证工具 | 光吸收验证板 荧光验证板 化学发光验证板 多功能验证板 SoftMax® Pro GxP 软件 |