## Slide 1: 结晶自动移液工作站培训备忘
发放流程说明
建立管理群
录入用户确定使用资格
2019-02-28

## Slide 2
结晶自动移液工作站操作流程-（2样品）坐滴板
1. 检查清洗桶中的存水量是否足够（要求注满），准备好蛋白样品-清洗干净后LCP使蛋白样品缓慢吸入LCP针筒中（防止针芯抽出），并将载有样品的LCP针放置一边（不可在此时放到仪器上），标记好深孔板及结晶板，测量96孔深孔板所剩液面高度（注意操作），并记下数值X。
一、准备工作
4.移去96孔深孔板与结晶板表面的覆盖物
2. 依次打开电脑电源开关、刷开仪器（输入密码）、打开Gryphon主机电源开关、清洗泵电源开关，加湿器开关。
3.双击桌面快捷图标（Gryphon1.4.5.3）、单击联机按钮（connect）【在跳出的Homing 窗口中点击 OK】并等待一小会让仪器完成初始化、单击open（调用现有流程）、选用相应的设置（如：ZZL SD2 0.2+0.2+60 1st drop）、单击open protocol。
5.将装有池液的96孔深孔板放置在1号位（注意放置到位），将用于结晶的96孔板放置2号位（做好标记注意放置到位）
6. 单击Protocol中的Aspirate 60ul from tray 1，在右手边跳出的窗口中更改 Above Bottom (mm) 的相应值为X-7， 此处X为上述步骤1.中的测量值
8.单击GO图标—单击continue—单击OK
7.单击Exchange Solo Syringe：将LCP针放入仪器中（小心并注意操作），并确定好位置。单击finish
9.待程序运行完Aspirate 60ul from tray 1（即第一步）后，即可移走96孔深孔板，并密封好。
10.待程序运行至Wash阶段，取出2号位的结晶板，并用临时封膜暂时封上，并取下LCP针。
11.待清洗结束后，点击OK，第一坐滴孔setup结束
二、第一坐滴的实验过程

## Slide 3
14.移去96孔结晶板覆盖的临时密封膜，并将此板放置2号位。
四、关机及结束实验
15单击GO图标—单击continue—单击OK
16.待程序运行至Wash阶段，取出2号位的结晶板，并用专用封膜封上，并取下LCP针。
17.待清洗结束后，点击OK，第二坐滴孔setup结束
12.单击Exchange Solo Syringe：将载有第二坐滴样品的LCP针放入仪器中（小心并注意操作），并确定好位置，单击finish。
13.单击open（调用现有流程）选用相应的设置（如：ZZL SD2 0.2+0.2+60 2nd drop）、单击单击ok、单击open protocol
三、第二坐滴的实验过程
18.单击disconnect、关闭Gryphon窗口、电脑shutdown、关闭Gryphon电源、关闭清洗泵电源、关闭加湿器电源。
19.实验结束后倾倒用过的清洗液、收拾台面。将物品归位。清洗LCP针，
将LCP针交回。
20.填写实验记录本， 内容含：日期；使用人；样品个数；LCP针使用后状态（如针头有无明显缩短等），有无清洗；仪器状态描述（如是否正常，是否关机）及实验效果描述（如有无观察到样品点位异常及样品与结晶液有分离现象等）。

## Slide 4
结晶自动移液工作站操作流程-（3样品）坐滴板
一、准备工作
2.依次打开电脑电源开关、刷开仪器（输入密码）、打开Gryphon主机电源开关、清洗泵电源开关，加湿器开关。
6. 单击Protocol中的Aspirate 60ul from tray 1，在右手边跳出的窗口中更改 Above Bottom (mm) 的相应值为X-7， 此处X为上述步骤1.中的测量值
8.单击GO图标—单击continue—单击OK
7.单击Exchange Solo Syringe：将LCP针放入仪器中（小心并注意操作），并确定好位置。单击OK
9.待程序运行完Aspirate 60ul from tray 1（即第一步）后，即可移走96孔深孔板，并密封好。
10.待程序运行至Wash阶段，取出2号位的结晶板，并用临时封膜暂时封上，并取下LCP针。
11.待清洗结束后，点击OK，第一坐滴孔setup结束
二、第一坐滴的实验过程
4.移去96孔深孔板与结晶板表面的覆盖物
3.双击桌面快捷图标（Gryphon1.4.5.3）、单击联机按钮（connect）【在跳出的Homing 窗口中点击 OK】并等待一小会让仪器完成初始化、单击open（调用现有流程）、选用相应的设置（如：ZZL_ARI96-3 WELL1 0.25+0.25 standard 1 drop）、单击open protocol。
5.将装有池液的96孔深孔板放置在1号位（注意放置到位），将用于结晶的96孔板放置2号位（做好标记注意放置到位）
1. 检查清洗桶中的存水量是否足够（要求注满），准备好蛋白样品-清洗干净后LCP使蛋白样品缓慢吸入LCP针筒中（防止针芯抽出），并将载有样品的LCP针放置一边（不可在此时放到仪器上），标记好深孔板及结晶板，测量96孔深孔板所剩液面高度（注意操作），并记下数值X。

## Slide 5
14.移去96孔结晶板覆盖的临时密封膜，并将此板放置2号位。
五、关机及结束实验同前
15单击GO图标—单击continue—单击OK
16.待程序运行至Wash阶段，取出2号位的结晶板，并用临时封膜暂时封上，并取下LCP针。
17.待清洗结束后，点击OK，第二坐滴孔setup结束
18.单击Exchange Solo Syringe：将载有第三坐滴样品的LCP针放入仪器中（小心并注意操作），并确定好位置。单击finish
19.单击open（调用现有流程）选用相应的设置（如：ZZL_ARI96-3 WELL3 0.25+0.25 standard 3 drop）、单击open protocol。
四、第三坐滴的实验过程
12.单击Exchange Solo Syringe：将载有第二坐滴样品的LCP针放入仪器中（小心并注意操作），并确定好位置。单击finish
13.单击open（调用现有流程）选用相应的设置（如：ZZL_ARI96-3 WELL2 0.25+0.25 standard 2 drop）、【单击cancel】、单击open protocol。
20.移去96孔结晶板覆盖的临时密封膜。并将此板放置2号位。
21单击GO图标—单击continue—单击OK
22.待程序运行至Wash阶段，取出2号位的结晶板，并用专用胶带封上，并取下LCP针。
三、第二坐滴的实验过程
23.待清洗结束后，点击OK，第三坐滴孔setup结束

## Slide 6
结晶自动移液工作站操作流程-（2样品）悬滴板
一、准备工作
2.依次打开电脑电源开关、刷开仪器（输入密码）、打开Gryphon主机电源开关、清洗泵电源开关，加湿器开关。
6. 单击Protocol中的Aspirate 60ul from tray 1，在右手边跳出的窗口中更改 Above Bottom (mm) 的相应值为X-7， 此处X为上述步骤1.中的测量值
二、池液添加的实验过程
4.移去96孔深孔板表面的覆盖物
3.双击桌面快捷图标（Gryphon1.4.5.3）、单击联机按钮（connect）【在跳出的Homing 窗口中点击 OK】并等待一小会让仪器完成初始化、单击open（调用现有流程）、选用相应的设置（如：ZZL hanging drop for Nunc 40 ul ）、单击open protocol。
5.将装有池液的96孔深孔板放置在1号位（注意放置到位），将用于结晶的96孔悬滴板放在2号位（做好标记注意放置到位）
7单击GO图标—单击continue—单击OK
8.待程序运行至Wash阶段，取出2号位的结晶板，并用临时封膜封上。
9.待清洗结束后，点击OK，池液setup结束
1. 检查清洗桶中的存水量是否足够（要求注满），准备好蛋白样品-清洗干净后LCP使蛋白样品缓慢吸入LCP针筒中（防止针芯抽出），并将载有样品的LCP针放置一边（不可在此时放到仪器上），标记好深孔板及结晶板，测量96孔深孔板所剩液面高度（注意操作），并记下数值X。

## Slide 7
13.单击GO图标—单击continue—单击OK
10.单击Exchange Solo Syringe：将载有第一悬滴样品的LCP针放入仪器中（小心并注意操作），并确定好位置。单击finish
14.待程序运行至Message<>阶段，将1号位的镜像深孔板取走，并在1号位添加一空盒以接剩余液。完成后，点击dismiss继续实验
15.待清洗结束后，点击OK，第一悬滴孔setup结束
二、第一悬滴孔的实验过程
11.在1号位放置镜像深孔板 并取下密封膜，放置5号位金属板，标记A1位置，并对齐放好悬滴膜（注意放置）。
12.点击open调用程序ZZL hanging drop 0.2+0.2 for 2 drops 1st Must Mirror、单击open protocol。
19.单击GO图标—单击continue—单击OK
16.单击Exchange Solo Syringe：将载有第二悬滴样品的LCP针放入仪器中（小心并注意操作），并确定好位置。单击finish。
20.待程序运行至Message<>阶段，将1号位的镜像深孔板取走，并在1号位添加一空盒以接剩余液。完成后，点击dismiss继续实验。
21.待清洗结束后，点击OK，第二悬滴孔setup结束
三、第二悬滴孔的实验过程
18.点击open调用程序ZZL hanging drop 0.2+0.2 for 2 drops 2nd Must Mirror、单击open protocol。
四、关机及结束实验同前
17.将1号位的废液盒取走换成镜像深孔板 并取下密封膜.
22.将含有2 滴的悬滴膜小心反转过来，覆盖在已设置好的悬滴板上。

## Slide 8
使用注意点
2.实验中要注意观察针头里的液体是否正确地排出来了，底板或者针尖是否有水珠悬挂
3.实验时可用显微镜检测池液或者（与）样品液是否排出正确及重合
4.实验时注意观察针头是否有弯曲
0.时刻牢记1号位的96深孔板上面是否覆盖有密封膜，2号位上的结晶板是否覆盖有密封膜
1.所有的所需结晶板及深孔板在实验开始前标记好、测定深孔板的液面高度并加以记录，以免实验时手忙脚乱。
检查有无移液器，清洗LCP针头的盛水烧杯等