塞默尔压力细胞破碎仪简易操作说明

1. 用凡士林润滑大活塞，往底面有小孔的一面插入大活塞，再把破碎舱体倒过来放在架子上。
2. 把样品（5-35ml）倒入舱体，把底座装在舱体上，开始排舱体空气。
3. 排完空气，手托底把舱体放入破碎机上，固定好。打开开关，设置压力1280psi。开始破碎。首先开到middle档，等压力到1280后，再开到high档位，在high档位破碎。
4. 双手控制调节旋钮控制样品流出的滴速，要在2-4秒一滴，否则破碎效果差。等活塞的刻度线到底后，再开回down档位。破碎舱自动下降到底。
5. 手托底取下舱体。放回架子上。松开压力滴速调节阀门。分解舱体，逐个清洗。