**氮气吹干仪使用流程及注意事项**

1. 根据待氮吹的样品个数，选择相应的针头安装；
2. 打开氮吹仪背后的电源开关；
3. 打开氮气钢瓶的总开关和分压阀，**注意：初始，分压阀打开在0.05Mpa（在0和0.1正中间的格子），以防压力过大，气管崩开。**
4. 打开氮吹仪面板右下侧的黑色旋钮（如面板所示，顺着黑色弯线加粗的方向调整为增大气流量）；
5. 打开针头顶部的开关旋钮，即可开始氮吹；
6. 氮吹时候，可根据样本个数和剩余体积，微调黑色旋钮和分压阀；以及针头的高度。

注意：使用氮气吹干仪请在登记本上登记。

使用完毕请及时关闭氮吹仪和氮气钢瓶。

针头卸下后放置在旁边的蓝盖瓶中。

有问题请联系：张海燕13966708479 吴高 13500506907